Uživatelské nastavení měřičů FLOW38

Měřič Flow38 se nastavuje prostřednictvím komunikačního rozhraní RS485. Pro komunikaci s měřičem slouží uživatelský program Flow38.exe.

RS485 je vyvedeno v měřiči na svorky 5 (šedá) a 6 (černá). Kladnější potenciál se připojuje na svorku 6 (černá).

Program je rozdělen do dvou částí:

1) COM Setup

Výběr COMu, nastavení přenosové rychlosti a adresy měřiče na kterou má PC zapisovat. Tyto údaje musí být shodné s nastavením v měřiči. Nastavení lze zjistit postupným stiskem zapuštěného tlačítka SET na čelním panelu měřiče.

2) Vlastní nastavení měřiče

V měřiči je možno nastavovat tyto údaje:

Q 4mA – velikost průtoku pro proud 4mA proudové smyčky (spodní rozsah)

Q 20mA – velikost průtoku pro proud 20mA proudové smyčky (horní rozsah)

Imp Out – impulsní výstup objemu, tato hodnota závisí rovněž na volbě Pulse width (šířce impulsu). Pokud jsou tyto hodnoty nevhodně zvoleny a pro daný průtok není možno impulsy v reálnem čase s danou šířkou pulsu odvysílat, je na displeji měřiče zobrazováno varování  „Imp. out overflow“.

Address – nová komunikační adresa měřiče na lince RS485. Adresa může nabývat hodnot 1-254. Adresa 255 (bez ohledu na nastavení Address) slouží jako nepotvrzovaný broadcast a může sloužit k hromadnému přenastavení měřičů na síti.

Baud – nové nastavení přenosové rychlosti měřiče na lince RS485.

Test empty tube – zapnutí nebo vypnutí testu zaplnění měřicí trubice médiem.

Tato funkce umožňuje automaticky deaktivovat měření, pokud je zjištěno prázdné potrubí. Po zaplnění potrubí měřič sám přejde zpět do měřicího režimu. V případě zapnutí testu empty tube, kde má médium menší vodivost než 10µS nebo je DN měřiče větší než 80mm, je nutno tuto funkci nejdříve ověřit. Pokud je detekována prázdná trubice je na displeji měřiče zobrazováno varování „Empty tube“

Pulse width – nastavení šířky pulsu a mezery impulsního výstupu. Při nastavování je nutno brát ohled na nastavení Imp Out, viz. popis výše.

Před změnou parametrů je doporučeno nejdříve hodnoty nastavení z měřiče načíst tlačítkem Read, modifikovat obsah a nakonec změny zapsat tlačítkem Write.